## Slide 1
PT試薬はどのようにして製られるか？
2016年7月12日 株式会社 レイデックス 米村 勝
Radix

## Slide 2
1．おさらい
PT測定
3.2％クエン酸ナトリウム加血漿：0.1mL
PT試薬：0.2mL
＋
時間（秒数）
散
乱
光
量
凝固時間
△H

## Slide 3
・赤血球
・血小板
・白血球
・フィブリン繊維
・各種たんぱく質
血栓
Fibrinの構造
300A
900A = 90nm
フィブリン繊維（クロマチン構造）
D
D
E
フィブリノペプタイドA
フィブリノペプタイドB
D
E
D
D
E
D
D
E
D
D
E
D
D
E
D
D
E
D
D
E
D
＊光学的検出は約７個以上のFnが重合したとき。
約90nm×7＝630nm ←660nm
時間（秒数）
散
乱
光
量
凝固時間
△H
＊攪拌によって
シフトする
＊検体に含まれるFbg量
によって上下する
△H
凝固時間
＊混合し安定した散乱光を得るために最低でも８秒間を確保する必要がある。

## Slide 4
接触因子
第XII因子
第XI因子
Ca++
第IX因子
第VIII因子
＋ Ca＋＋
第X因子
第V因子
＋ Ca++
第II因子
（プロトロンビン）
活性化第II因子
（トロンビン）
第I因子
（フィビリノーゲン）
フィビリン
組織トロンボプラスチン
AT-Ⅲ
PC
PS
TM
第VII因子
安定化フィビリン
FDP
Plasmin
Plg
プラスミノーゲン
ｔ－ＰＡ
これまでの凝固カスケード
これまでの凝固カスケード
図１．Ｍｏｒａｗｉｔｚの古典的凝血学説

## Slide 5
TF
TF
FⅦa
FⅤ
FⅩ
FⅡa
FⅡ
1
2
TF
Ca
Ca
Ca
Ca
TF-Mｐ（Micro Particle）
PT試薬
＝
2．凝固の理解
Figure 5. Conceptual scheme of Mp and TF Complex
Phospholides are restructured to the Micro-particle (Mp) which composited the Tissue Factor (TF). Coagulation Factor VII and X are bind to on Mp surface using Ca ion bridges. Coagulation Factor V is adsorbed to high polarity part on the Mp. When these TF and coagulation factors are formed to the complex (TFC), Brown motion is reduced. Low speed Brown motion TFC is up the collision probability to High speed prothrombin. In this state, Thrombin introduce more quickly.

## Slide 6
Ⅴ因子測定
Ⅶ因子測定
Ⅹ因子測定
Ⅱ因子測定
血液（溶液）中に浮遊しているFⅡが、MpCの場で反応するので、因子感受性試験では異なる試薬特性を持つものでも同様の結果を示す。
Mp上で複合体を形成するので、因子感受性試験を実施すると同じようなパターンを示す。

## Slide 7
Ⅱ因子測定
Ⅴ因子測定
Ⅶ因子測定
Ⅹ因子測定
血液（溶液）中に浮遊しているFⅡが、MpCの場で反応するので、因子感受性試験では異なる試薬特性を持つものでも同様の結果を示す。
Mp上で複合体を形成するので、因子感受性試験を実施すると同じようなパターンを示す。

## Slide 8
Ⅴ因子測定
Ⅶ因子測定
Ⅹ因子測定
Ⅱ因子測定
血液（溶液）中に浮遊しているFⅡが、MpCの場で反応するので、因子感受性試験では異なる試薬特性を持つものでも同様の結果を示す。
Mp上で複合体を形成するので、因子感受性試験を実施すると同じようなパターンを示す。

## Slide 9
37℃
日数
0
1
2
3
4
5
7
14
21
28
35
Thrombrel
Ｓ
10.56
10.94
11.18
12.96
13.78
17.24
NG
NG
NG
NG
NG
Rabi PT N
Lot Y0065
11.26
11.28
11.32
11.12
11.26
11.32
11.32
11.30
11.38
11.26
11.30
＊ 水槽にて加温＆静置。
測定毎に水槽より取り出して測定。
＊ 測定後はフタをして、再度水槽
にて加温。
＊ CiTrol Leverl １ （Lot 528166B)
を５回測定した平均値
＊ NGは測定不良。
CiTrol 1
12.67
12.57
12.80
12.83
22.37
25.63
21.10
Rabi PT N Lot Y0075
CiTrol 2
35.77
35.23
36.63
36.37
58.50
69.13
44.20
CiTrol 3
58.23
59.60
62.70
61.53
106.83
130.00
77.27
4℃
30℃
40℃
50℃
60℃
70℃
80℃
＊ PT試薬を各温度に水槽にて１時間浸漬し、
その後室温放置（約３時間）して冷却。
＊ 管理血漿 を各３回測定。上記はその平均値。
CiTrol Leverl １ （Lot 528166B Exp.2017-03-23)
CiTrol Leverl 2 （Lot 548248C Exp.2017-06-15)
CiTrol Leverl 3 （Lot 548439 Exp.2017-01-28)
温度

## Slide 10
3. PT試薬の製造方法
【従来法】
【レイデックスの方法】
臓器（ウサギ脳、ヒト胎盤、etc.）
↓
アセトンパウダーの作製
↓
乾燥
↓
再溶解（洗浄）
↓
抽出処理
（＋ホモジナイズ）
↓
分注
↓
凍結乾燥
↓
包装
厚生省の製造認可（適用事業所として審査済み）
品質保証システム（ISO9001の取得）
・液体化処置
①液体化処置
②液体の安定性処置
③安定性を保持する処置（ストッパー）
・凝固時間の合わせこみ処置
・感度(ISI値）の合わせこみ処置
・不用
→設備＆規模の簡略化＋少ない投資

## Slide 11: Mpが多い場合
・感度(ISI値）の合わせこみ処置
・凝固時間の合わせこみ処置
TF-Mｐ（Micro Particle）
FⅨa
FⅪ
FⅧa
FⅤ
FⅩ
FⅡ
1
2
Ca
Ca
Ca
Ca
FⅨa
FⅪ
FⅧa
FⅤ
FⅩ
FⅡ
1
2
Ca
Ca
Ca
Ca
Mpが少ない場合
Ⅹ
Ⅶ
Ⅹ
Ⅶ
Ⅹ
Ⅶ
Ⅹ
Ⅶ
Ⅶ
Ⅹ
Ⅶ
Ⅶ
Ⅹ
ＴＦ－MP Complex
Ⅶ
Ⅹ
ＴＦ－MP Complex
Mpが多い場合 ＝ ISI値は1.0に近くなる
Mpが少ない場合 ＝ ISI値は高値になる
２つの方法
①凝固時間を短くする方法
②凝固時間を延長させる方法

## Slide 12
添加量
0
3
4
9
CiTrol 1 11.40
12.75
13.05
14.70
CiTrol 2
31.30
38.55
41.35
52.65
CiTrol 3
55.05
69.65
73.85
104.80
ISI
1.000
0.926
0.904
0.800

## Slide 13
相関性試験結果

## Slide 14
調製ロット
Lot
Y0075
Y0085
Y0095
Y0105
Y0115
Y0106
Y0116
Y0126
CiTrol 1 12.27
12.27
12.40
12.50
11.85
12.02
10.98
10.60
CiTrol 2
31.95
34.54
32.33
34.08
36.09
33.86
32.74
32.04
CiTrol 3
57.32
62.64
54.53
53.80
65.94
58.44
58.06
58.28
ISI
1.02
1.02
1.03
1.00
1.01
1.01
1.02
1.01
Ⅶ因子測定

## Slide 15
NOAC感受性
＊1 凝固第Ⅹ因子阻害剤
イグザレルト（リバロキサバン）バイエル薬品株：2012年1月18日
エリキュース（アピキサバン）ファイザー株：2013年2月
リクシアナ（エドキサバン）第一三共：2014年12月8日
＊2 凝固第Ⅱ因子阻害剤
プラザキサ（ダビガトラン）日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社：2010年10月
＊3 抗トロンビン剤
ヘパリン
硫酸プロタミン（ポリブレン）
アルガトロバン
トロンボレル S
ラビ PT N
検体別相関（秒）
Y=0.8902X+4.5987
R２＝0.9216
●ワルファリン：20
●リバーロキサバン：６
●アピキサバン：５
●肝機能低下：５
●アルガトロバン：10
●健常人：23

## Slide 16
4．まとめ
(1) 新たな知見により、液状化PT試薬を作製しました。
(2) 新試薬は溶解の手間がなく、安定性に優れています。
37℃
日数
0
1
2
3
4
5
7
14
21
28
35
Thrombrel
Ｓ
10.56
10.94
11.18
12.96
13.78
17.24
NG
NG
NG
NG
NG
Rabi PT N
Lot Y0065
11.26
11.28
11.32
11.12
11.26
11.32
11.32
11.30
11.38
11.26
11.30
＊ 水槽にて加温＆静置。
測定毎に水槽より取り出して測定。
＊ 測定後はフタをして、再度水槽
にて加温。
＊ CiTrol Leverl １ （Lot 528166B)
を５回測定した平均値
＊ NGは測定不良。
(3) 新試薬では、凝固時間とISI値がコントロールされます。
Lot
Y0075
Y0085
Y0095
Y0105
Y0115
Y0106
Y0116
Y0126
CiTrol 1 12.27
12.27
12.40
12.50
11.85
12.02
10.98
10.60
CiTrol 2
31.95
34.54
32.33
34.08
36.09
33.86
32.74
32.04
CiTrol 3
57.32
62.64
54.53
53.80
65.94
58.44
58.06
58.28
ISI
1.02
1.02
1.03
1.00
1.01
1.01
1.02
1.01
(4) 結果、ヒト由来TFと同等の性能を有します。
(5) 国内生産により安定した供給が保証されます。
(6) 課題
標準血漿がありません。
（正常ヒト血漿で検定する必要があります）
近々、表示値の付けた血漿を供給する予定です。

## Slide 17: ご清聴有難うございました。 株式会社レイデックス 米村
Radix